|  | Precizitāte veselībai! Zīdaiņu svaru seca 834/835 lietošanas instrukcija |  |
| --- | --- | --- |

1.Apsveicam!

Ar SECA 834/835 zīdaiņu svariem esiet ieguvuši vienlaikus ļoti precīzu un vienlaikus lietošanā izturīgu medicīnas iekārtu. Ražotājs SECA nodrošina jau medicīnas iestāžu apgādi un mērierīču apkalpošanu jau vairāk kā 150 gadus.

SECA SVARI izgatavoti uzņēmumā SECA /Vogel&Halke GmbH, ražotnē Hamburgā, Vācijā  saskaņā ar  MMD 92/43 EEC, kas pieļauj to lietošanu visu ES valstu medicīnas iestādēs.

Izstrādājums paredzēts cilvēka ķermeņa svara noteikšanai.

Īss apraksts:

Svari aprīkoti ar pamatni, kurā iestrādāts viegli nolasāms ekrāns un noņemams grozs. Uz svaru pamatnes, bez groza, var svērt mazus bērnus līdz 20 kg.

Svariem ir atmiņas funkcija un TARE funkcijas

2.Drošība.

Saglabāt instrukciju un deklarācijas kopiju. Nekad neatstāt bērnus uz svariem bez uzraudzības. Raudzīties lai vienmēr svari atrastos uz līdzenas stabilas virsmas. Sargāt svarus no saspiešanas, nokrišanas zemē, nemest uz to virsmas priekšmetus. Vienmēr lietot norādītā tipa baterijas. Raudzīties, lai svari tiktu pareizajā termiņā kalibrēti, skatīt sadaļu „Apkope/pārkalibrēšana”.

3-4. Pirms Jūs uzsākat darbu un svaru uzstādīšana

● noņem transportēšanas aizsargus, stiprinājumus un uzlikt platformu (skatīt zīmējumu) . Atvērt apakšā esošo vāciņu un ievietot baterijas nodalījumā, ieliekot baterijas, sekot polaritātei! (skatīt zīmējumu). Svari ir aprīkoti ar 6 AA tipa baterijām, kuras paredzētas 10 000 svēršanas operācijām.

Ja uz displeja deg tad jāmaina baterijas.

Iekārtas darbība

Lietojot vienkāršus sadzīves kopšanas līdzekļus. Nelietot abrazīvus mazgāšanas un augstas koncentrācijas dezinfekcijas līdzekļus.

Un lietot svarus tikai uz stabilas vertikālas, līdzenas virsmas

5.Lietošana

Pareiza svēršana.

=Spiest taustiņu START

Secīgi uz displeja iedegsies SECA , . Tagad svari a/m ir uzstādīti uz nulles un ir gatavi lietošanai.

| Kad sveram zīdaiņus: Novieto bērnu uz svaru paplātes, pārliecinoties, lai bērns, cik iespējams, uz virsmas tiek noguldīts guļus stāvoklī. (skatīt attēlu) Kad sveram bērnus, kuri jau prot stāvēt: Nospiežam zem paplātes esošo taustiņu, noņemam paplāti, novietojam svarus uz grīdas, novietojam uz svaru pamatnes bērnu un pārliecināmies vai viņš ir stāv mierīgi un nolasām mērījuma rezultātu uz displeja. Svarus nedrīkst pakļaut paredzētā svēršanas svara pārsniegumam! Izslēdz svarus spiežot taustiņu START. [zīmējums ar pogu START] Automātiskā izslēgšanās-ekonomiskais darba režīms Svari ir gatavi darbam aptuveni 20 sekundes ilgi., pēc tam tie izslēdzas. Ja no tikusi svēršana, tad uz displeja rezultāts izgaismojas aptuveni 2 minūtes ilgi, pēc tam svari a/m izslēdzas. |  |
| --- | --- |

Taras svara norādīšana (TARE)

-TARE funkcija vajadzīga, ja nepieciešams norēķināt papildus lieko svaru (drēbes, paliktnis, sega utt.), kas var mainīt svēršanas rezultātu.

-Novieto papildus svaru (drēbes segu utt.) uz svariem un aktivizē TARE funkciju spiežot un turot nospiestu TARE/HOLD taustiņu  [zīmējums HOLD TARE].

Uz svaru displeja tagad ir noņemts šis (liekais) svars un tas rāda „0”

Tagad Jūs variet veikt daudzas svēršanas reize-s un nerēķināties ar šo svaru.

-TARA funkciju deaktivizē spiežot taustiņu TARE/HOLD vienu reizi vēlreiz [zīmējums HOLD TARE].

Svarīgi!

Maksimālais papildus svars ir 10kg ?(modelim 834) un 20 kg (modelim 835) svēršanas diapazonā no 1 līdz 20kg(modelim 834)

Svara vērtības saglabāšana (HOLD)

Jūs variet arī turpināt noteiktā svara vērtību aplūkot, pēc tam, kāds slodze no svariem ir noņemta. Tas dara iespēju droši bērnu nolikt vēlreiz pirms noteikts svars:

- Spiest HOLD/TARE  kamēr tiek novietots svars uz svariem [zīmējums HOLD TARE].

- Displejs mirgo līdz kamēr stabils svars tiks izmērīts. Tajā brīdī displejs ir iesaldēts.

- Vērtības uz displeja paliks saglabāta līdz svari a/m izslēgsies.

- HOLD funkciju var izslēgts spiežot taustiņu  HOLD TARE vēlreiz. [zīmējums HOLD TARE].

Diferencētās displeja funkcija  (starpības noteikšana):

Jūs variet šo funkciju lietot bērna barošanas laikā. Bērna svars pieaug pret to , kāds tas bija pirms ēšanas, kat tas tika svērts pirmo reizi. Šī funkcija (kuru nav iespējams kalibrēt) var tikt izmantota lai saglabātu individuālo svara vērtību un tad lieto starpību, lai noteiktu cik daudz piena bērns izēd barošanas laikā. Piemēram, vai, lai redzētu cik esošajam bērnam svars mainījās kopš tas iepriekš tika svērts.

- Lai saglabātu svaru spiest taustiņu STORE ap 2 sekundes pēc svēršanas. [STORE attēls]

| - Uz displeja parādīsies uzraksts STO, Tagad svars ir saglabāts svaru atmiņā un tas saglabāsies, kad svari būs izslēgušies. - Ar vēlāku svēršanas operāciju tad ir iespējams displejs ieslēgt, lai tas rāda starpību, proti, diferencētās funkcijas režīmā, tas ir t.i. displejs no pašreizējās nosvērtā lieluma un mazākas vērtības saglabās starpību, ja īsi nospiedīsiet pogu STORE! [STORE attēls] Kad starpības taustiņš ir aktīvs uz displeja deg Īsi nospiežot taustiņu vēlreiz ieslēgsies funkciju off atkal Piezīme: ja jaunais nolasījums ir saglabājies, tad iepriekšējā saglabātā vērtība tiek dzēsta. Ja diferencētā funkcija ir aktivizēta. Ja bez svaru noslodzes, uzglabā vērtība tiek parādīta displejā kā negatīva vērtība |  |  |
| --- | --- | --- |
| Svēršanas amplitūdas pārslēgšana Svariem SECA 834/835 ir divas svēršanas amplitūdas 1. un 2. Pirmā reducē maksimālo kapacitāti uz maksimālu svēršanas precizitāti un 2. Pieļauj maksimālās noslodzes lietošanu ar zemāku precizitāti. atkarībā no tā kādi svēršanas noteikumi ir nepieciešami, 1. Un 2. Amplitūdu var mainīt sekojošā veidā: Ieslēdziet svarus ar zaļo taustiņu START; svari darbosies ar to svēršanas amplitūdu kāda ir bijusi pēdējā tiek iestatītā. -Amplitūdu maina spiežot taustiņu -Uz displeja esošie simboli ->I1I <- vai ->I2I <- norāda kāda svēršanas amplitūda ir uz svariem aktīva, un tā saglabāsies ,pat ja tiks izslēgti |  |  |

Piezīme:

Ir iespējams arī pārslēgt no 1. uz 2. Svēršanas laikā, bet tad jāizmanto īpašais svēršanas režīms, piemēram PRE TARE. Tehnisku iemeslu dēļ to var izdarīt arī bez noslodzes, ja izmanto īpašo funkciju aktivizēšanu.

6.Tīrīšana:

Tīra ar tīru drānu, ar zirsmu dezinfekcijas līdzekli, nekādā gadījumā nelietot asus abrazīvus priekšmetus.

7.Kodarīt ja:

Neparādās svars: -> nomainīt baterijas

Displejs rāda Bateriju voltāža ir kritiska, mainiet baterijas tuvāko dienu laikā

Displejs rāda  uzlādējamās baterijas lietojot tās ir jāpārlādē

Displejs rāda  ir pārsniegta maksimālā svēršanas kapacitāte, pārtrauciet darbību, tas bojā svarus.

8.Serviss un pārkalibrēšana

Ja svaru kalibrēšanu ir veikušas autorizētas personas saskaņā ar nacionālās likumdošanas nosacījumiem. Sākotnējo kalibrēšanas gadu var atrast uz CE simbola plāksnītes  virs kalibrēšanas institūcijas numura , 0109  (Hesenes svaru un mēru birojs). Pārkalibrēšana ir nepieciešama, ja šī uzlīme ir bojāta. Rekomendējam Jūsu svaru apkalpošanu uzticēt jūsu vietējam servisa pārstāvim pirms tie būs jārekabilbrē. SECA klientu apkalpošanas dienests labprāt ir ar mieru sniegt Jums visu nepieciešamo palīdzību arī turpmāk.

Tehniskie rādītāji:

Nosaukums: Svari SECA 834/835

Izmēri (gar. x augstums x platums): 330x165x550mm

Svars: ap 2.5kg

Temperatūras amplitūda: +10 līdz +40oC

Kalibrēti pēc DIREKTĪVAS 2009/23EK un  atbilst precizitātes klasei : IIII

Medicīnas prece pēc DIREKTĪVAS 1993/42ECEK un  atbilst medicīnas klasei : I

Ciparu izmērs: 22mm

Strāva: Baterijas

Strāvas patēriņš: ap 30mA

SECA834:

Svēršanas kapacitāte:

Amplitūdā 1: 10kg

Amplitūdā 2: 20kg

Iedaļu dalījums:

Amplitūdā 1: 10g

Amplitūdā 2: 20b

Kļūda pirmās kalibrēšanas laikā līdz:

Amplitūdā 1:

0 līdz 0.5kg: 5g

0.5 līdz 2kg:10g

2-10kg:15g

Amplitūdā 2:

0 līdz 1kg:10g

1 līdz 4kg:20g

4 līdz 20kg:30g

Svariem pievienota ražotāja CE preču atbilstības deklarācija ar oriģinālo sērijas numuru, kas jasaglabā visu garantijas laiku.

garantija: 3 gadi no pārdošanas brīža

Ražo: Hogel&Halke GmbH &Co.KG

Postfach 761180

22061 Hamburg, Germany,

Telefon: +49 4020 00 000,

e-mail:info@seca.com