|  |
| --- |
| Silikona elpināšanas komplekts |
|  |
| IZPILDĪTĀJS: | Hitec Medical Co., LTD., Ķīna |
| PIETEIKUMS: | * Elpināšanas maiss elpošanas nodrošināšanai reanimācijas pasākumu laikā
* izmanto mākslīgai plaušu ventilācijai
* ļauj pievadīt skābekli no ārēja

skābekļa avota, nodrošinot ventilāciju ar augstuskābekļa koncentrāciju |  |
| ĪPAŠĪBAS: | **Komplektā ietilpst:**- silikona elpināšanas maiss- anestēzijas maska- skābekļa rezervuārs- skābekļa caurule (izgatavota no PVC)* ergonomiskā forma un nedaudz matētā virsma nodrošina drošu satvērienu.
* Plūsmas spiediena ierobežošanas vārsts

izgatavots no izturīga polikarbonāta* no silikona izgatavoti vārsti
* caurspīdīgās maskas velve ļauj

nepārtrauktu pacienta elpceļu stāvokļa novērošanu.* anestēzijas maska:

- Pediatriska, pilnībā izgatavota no bioloģiski saderīga silikona- pieaugušajiem - silikona apmale, polikarbonāta velve* visi modeļi aprīkoti ar plūsmas spiediena ierobežošanas vārstu
* no EVA un PP izgatavots skābekļa rezervuārs ar tilpumu 1600 ml pediatriskajam izmēram un 2000 ml pieaugušajiem.
* 210 cm gara skābekļa caurule, visā garumā nostiprināta ar gareniskām sloksnēm, izturīga pret salocīšanos
* standartizēts pacienta savienotājs 15F/22M
* atkārtoti lietojams - maisiņš, maska (var autoklāvēt 5 minūtes 134°C temperatūrā vai 15 minūtes 121°C temperatūrā).
* vienreizējās lietošanas - skābekļa rezervuārs, skābekļa caurule
* bez lateksa
* bez ftalātiem
* nesterilizēts
* dubultā iesaiņošana: 1 gabals/folija un kartona kaste
 |
| IZMĒRS UN KODS: |  | Jaundzimušais | bērns | pieaugušajiem |
| atsauce: | **HTA1404** | **HTA1405** | **HTA1406** |
| ķermeņa svars | ≤10 kg | 10 - 30 kg | >40 kg |
| maskas izmērs | 1 | 2 | 5 |
| izsviedes tilpums | ≥20 ml | ≥150 ml | ≥ 600 ml |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elpināšanas maisa tilpums | 280 ml ±100 ml | 550 ml ±200 ml | 1500 ml ±200 ml |
| izmēri (L x D) | 135 x 75 mm | 146 x 100 mm | 212 x 131 mm |
| spiediena ierobežošanas vārsts | 40 cm H2O(saskaņā ar ISO 10651-4 30-45 cm H2O) | 40 cm H2O(saskaņā ar ISO 10651-4 35-40 cm H2O) | 60 cm H2O(saskaņā ar ISO 10651-4 40-60 cm H2O) |
| mirusī telpa | ≤7 ml | ≤20 ml | ≤65 ml |
| elpošanas pretestība | ≤5 cm H2O (pie 50 l/min) |
| Skābekļa rezervuāra maisa tilpums | 1600 ml | 1600 ml | 2000 ml |
| pacienta saskarne | ISO5356-1: ø22/15 mm |
| papildu skābeklis un piegādātā skābekļa koncentrācija (≥85%). | VT: 60 mlbiežums: 20 BPM plūsmas ātrums:15 l/min | VT: 150 mlbiežums: 25 BPM plūsmas ātrums:15 l/min | VT: 600 mlbiežums: 12 BPM plūsmas ātrums:15 l/min |
| komerciālais iepakojums | 1 komplekts |
| transporta iepakojums | 24 x 1 komplekts |
| SASTĀDĪTS, PAMATOJOTIES UZ: | Uzņēmuma mārketinga materiāli: Hitec Medical Co., LTD., Ķīna |