Ātrais LH ovulācijas Midstream tests (urīns)

lietošanas instrukcija paštestēšanai

| REF FLH-S103H | Latviešu valodā |
| --- | --- |

Ātrais tests luteinizētājhormona (LH) kvalitatīvai noteikšanai cilvēka urīnā.

Paredzētais lietojums

Ātrais LH ovulācijas midstream tests (Urīns) ir ātrā hromatogrāfiskā imūnanalīze cilvēka luteinizētājhormona (hLH) kvalitatīvai noteikšanai urīnā, lai palīdzētu noteikt ovulāciju.

KOPSAVILKUMS

Ovulācija ir olšūnas izdalīšanās no olnīcas. Pēc tam olšūna nonāk olvadu kanālā, kur tā ir gatava apaugļošanai. Lai iestātos grūtniecība, olšūna jāapaugļo ar spermu 24 stundu laikā pēc olšūnas izdalīšanas. Tieši pirms ovulācijas organismā veidojas liels daudzums cilvēka luteinizētājhormona (hLH), kas izraisa gatavās olšūnas izdalīšanos no olnīcas. Šī “hLH līmeņa paaugstināšanās” parasti notiek menstruālā cikla vidū.1 LH ovulācijas ātrās noteikšanas midstream tests (urīns) palīdz paredzēt ovulācijas laiku un brīdi, kad sievietei ir vislielākā auglība. Tieši šajā auglīgajā laikā ir vislielākā iespēja iestāties grūtniecībai. Ātrais LH ovulācijas midstream tests (urīns) nosaka hLH līmeņa paaugstināšanos urīnā, norādot, ka ovulācija, visticamāk, notiks tuvāko 24–36 stundu laikā. Testā tiek izmantota antivielu kombinācija, tostarp monoklonālā LH antiviela, lai selektīvi noteiktu paaugstinātu LH līmeni.

Svarīgi! Ne visos menstruālajos ciklos notiek hLH līmeņa paaugstināšanās un ovulācija.

LH TESTA DARBĪBAS PRINCIPS

Ātrais LH ovulācijas midstream tests ir ātra laterālās plūsmas imūnanalīze kvalitatīvai hLH līmeņa paaugstināšanās noteikšanai urīnā, kas norāda, ka ovulācija, visticamāk, notiks nākamo 24–36 stundu laikā. Testā tiek izmantota antivielu kombinācija, tostarp monoklonālā hLH antiviela, lai selektīvi noteiktu paaugstinātu hLH līmeni. Urīna paraugs laterāli pārvietojas uz priekšu pa testu pēc kapilārās darbības principa. hLH klātbūtnē notiek imunoloģiska reakcija starp hLH un marķētām anti-hLH antivielām, kas veido izteiktu krāsainu testa līniju. Atkarībā no hLH koncentrācijas, testa līnija kļūst gaišāka vai tumšāka. Šī reakcija ir uzskatāma par pierādījumu pareizai testa lietošanai un darbībai. Šo metodoloģiju dēvē par imūnhromatogrāfiju.

REAĢENTS

Testā ir anti-LH daļiņas un anti-LH antiviela, kas pārklāta ar membrānu.

PARAUGU SAVĀKŠANA UN SAGATAVOŠANA

• Noskaidrojiet, kāds ir optimālais urīna savākšanas laiks. Lai panāktu labākos rezultātus, savāciet urīnu vienā un tajā pašā laikā katru dienu. Dažas sievietes ir konstatējušas, ka labākais parauga paņemšanas laiks ir pēc plkst. 12.00 pusdienlaikā. Nesavāciet pirmo urīna paraugu no rīta pēc pamošanās.

• Aptuveni 2 stundas pirms urīna savākšanas ierobežojiet šķidruma uzņemšanu.

• Pierakstiet urīna savākšanas datumu, cikla dienu un laiku. Skatiet TESTA REZULTĀTU DIAGRAMMU šajā iepakojumā.

• Katram paraugam izmantojiet jaunu paraugu savākšanas konteineru.

• Urīnu var uzglabāt istabas temperatūrā līdz 8 stundām vai 2–8 °C temperatūrā līdz 24 stundām. Nesasaldējiet. Lai panāktu labākos rezultātus, testējiet urīnu tajā pašā dienā, kad tas tiek savākts. Ja urīns ir atdzesēts, pirms testēšanas nogaidiet, līdz tas sasilt līdz istabas temperatūrai. Nekratiet konteineru. Ja savākšanas konteinera apakšā veidojas nogulsnes, ļaujiet tām nogulsnēties. Lietojiet tikai to urīnu, kas ir konteinera augšdaļā.

Piesardzības pasākumi

Pirms testa veikšanas izlasiet visu šajā iepakojuma instrukcijā ietverto informāciju.

- Nelietojiet pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz folijas maisiņa.

- Nelietojiet, ja maisiņš ir saplēsts vai bojāts.

- Uzglabājiet sausā vietā 2–30 °C (36–86 °F) temperatūrā.

- Glabājiet bērniem nepieejamā vietā.

- Atveriet testa folijas maisiņu tieši pirms testa uzsākšanas.

- In vitro diagnostikas medicīnas ierīce. Nav paredzēts iekšķīgai lietošanai.

- Izmantoto testu var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

- Tikai vienreizējai lietošanai. Uzglabāt iepakojumā istabas temperatūrā vai ledusskapī (2–30 °C). Tests ir stabils līdz uz aizzīmogotā maisiņā norādītajam derīguma termiņam. Līdz lietošanai tests jāglabā aizzīmogotā maisiņā. NESASALĒT! Nelietot pēc derīguma termiņa beigām. Izvairīties no tiešas saules gaismas, mitruma vai siltuma.

MATERIĀLI

KAD SĀKT TESTĒŠANU

Iekļautie materiāli

Nepieciešamie, bet komplektā neiekļautie materiāli

| - Midstream tests | - Lietošanas instrukcija |
| --- | --- |

| - Paraugu savākšanas trauki | - Taimeris |
| --- | --- |
| INSTRUKCIJAS |  |

Aprēķiniet, kad sākt testēšanu, izmantojot zemāk esošo tabulu.

- Vispirms nosakiet sava menstruālā cikla ilgumu. Menstruālā cikla ilgums ir dienu skaits no menstruāciju pirmās dienas (menstruālās asiņošanas) līdz pēdējai dienai pirms nākamā menstruālā cikla sākuma. Tad nosakiet dienas, kas jāskaita pēc menstruācijas, lai sāktu testēšanu. Atrodiet menstruālā cikla garumu zemāk esošās tabulas pirmajā rindā un nolasiet atbilstošo skaitli otrajā rindā. Tas ir dienu skaits pēc menstruācijas, kad jāsāk testēšana.

- Tagad nosakiet dienu skaitu uz priekšu pēc menstruālā cikla, kad sākt testu. Atrodiet menstruālā cikla ilgumu tālāk norādītās diagrammas pirmajā rindā un nolasiet atbilstošo skaitli otrajā rindā. Šis ir dienu skaits pēc menstruālā cikla, kad sākt testu.

- Ja cikls ir īsāks par 21 dienu vai ilgāks par 38 dienām, konsultējieties ar ārstu. Ja nezināt sava menstruālā cikla ilgumu, testu var sākt 11 dienas pēc pirmajām mēnešreizēm, jo vidējais menstruālā cikla ilgums ir 28 dienas.

- Lai noteiktu, kurā dienā jāsāk testēšana, skatiet tālāk norādīto piemēru un paraugu kalendāru. Lai pārbaudītu LH, NELIETOJIET pirmo rītā urīnu. Lai panāktu labākos rezultātus, testēšana jāveic aptuveni vienā un tajā pašā laikā katru dienu. Jums jāierobežo šķidruma uzņemšana aptuveni 2 stundas pirms testēšanas. Veiciet vienu testu katru dienu menstruālā cikla laikā vai līdz brīdim, kad tiek konstatēta hLH līmeņa paaugstināšanās.

Testēšanas sākšanas diagramma

| Menstruālais cikls Garums | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dienu skaits uz priekšu | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

  - Piemērs. Mans parastais menstruālā cikla ilgums ir 28 dienas. Mans pēdējais menstruālais cikls sākās 3. datumā. Testēšanas sākšanas diagrammā ir redzams, ka jāskaita uz priekšu 11 dienas, sākot ar 3. datumu. Skaitot kalendārā 11 dienas uz priekšu, es konstatēju, ka urīns jāsavāc un jāpārbauda, sākot no 13. datuma.

Parauga kalendārs

|  | S | P | T | T | T | P | S | Pēdējā menstruācijas cikla pirmā diena Sāciet testēšanu ar LH ovulācijas ātrā testa palīdzību |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | ③ | 4 | 5 | 6 |  |
|  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
|  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  |
|  | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |
| LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nosakiet dienu, kad sāksiet testēšanu, izmantojot „Kad sākt testēšanu” tabulu.

- Pirms maisiņa atvēršanas paturiet to istabas temperatūrā (15–30 °C). Izņemiet testu no slēgtā folijas maisiņa un nekavējoties izmantojiet vienas stundas laikā.

- Noņemiet vāciņu un turiet testu aiz roktura ar absorbējošo galu uz leju tieši urīna strūklā aptuveni 15 sekundes, kamēr tas ir pilnībā mitrs. (Skatiet attēlu tālāk). PIEZĪME. Neurinējiet uz rezultātu lodziņa. Ja vēlaties, varat urinēt tīrā un sausā konteinerā. Pēc tam iemērciet tikai testa absorbējošo galu urīnā un paturiet vismaz 15 sekundes.

- Pēc testa izņemšanas no urīna, nekavējoties uzlieciet vāciņu uz absorbējošā uzgaļa un nolieciet testu uz līdzenas virsmas ar rezultātu lodziņu uz augšu, pēc tam uzņemiet laiku.

- Kad tests sāks darboties, novērosiet, ka pāri rezultātu lodziņam virzās gaišas krāsas plūsma. Pēc 3 minūtēm nolasiet rezultātu. Ja rezultāts nav redzams, pagaidiet vēl vienu minūti. Nenolasiet rezultātu, ja pagājis vairāk par 10 minūtēm

Urīns

Pozitīvs

VAI	Negatīvs

Nederīgs

REZULTĀTU NOLASĪŠANA

POZITĪVS. Ir redzamas divas līnijas, un viena līnija testa līnijas apgabalā (T) ir tāda pati vai tumšāka salīdzinājumā ar līniju kontroles līnijas apgabalā (C). Tas liecina par iespējamu ovulāciju 24–36 stundu laikā.

NEGATĪVS. Ir redzamas divas līnijas, taču viena līnija testa līnijas apgabalā (T) ir gaišāka nekā līnija kontroles līnijas apgabalā (C) vai arī testa līnijas apgabalā (T) nav līnijas. Tas norāda, ka hLH līmeņa paaugstināšanās nav konstatēta.

NEDERĪGS. Kontroles līnija neparādās. Visticamākie kontroles līnijas neparādīšanās iemesli ir nepietiekams parauga tilpums vai nepareiza procedūras veikšanas metode. Pārskatiet procedūru un atkārtojiet testu, izmantojot jaunu testa komplektu. Ja problēmu neizdodas novērst, nekavējoties pārtrauciet testa komplekta lietošanu un sazinieties ar vietējo produktu izplatītāju.

KVALITĀTES KONTROLE

Testā ir iekļauta procedūras kontrole. Krāsaina līnija, kas parādās kontroles līnijas apgabalā (C), ir iekšējā procedūras kontrole. Tā apstiprina pietiekamu parauga apjomu, adekvātu membrānas uzsūkšanu un pareizu procedūras metodi.

IEROBEŽOJUMI

  - In vitro diagnostiskajai paštestēšanai.

  - Šo testu nedrīkst izmantot kā kontracepcijas metodi.

  - Neizmantojiet testus atkārtoti.

  - Testa rezultātus neietekmē pretsāpju zāles, antibiotikas un citi bieži lietojami medikamenti. Testu var ietekmēt zāles, kas satur hCG vai hLH, un šādas zāles nedrīkst lietot, izmantojot ātro LH ovulācijas testu. Turklāt tests nekorekti darbosies pacientēm, kurām ir iestājusies grūtniecība, ir menopauze vai kuras lieto pretapaugļošanās tablets

Glabājiet bērniem nepieejamā vietā.

PAPILDINFORMĀCIJA

1、 J: Kad veikt testu?

A: Pēc tam, kad esat noteikusi labāko dienu testa sākšanai, pamatojoties uz ikmēneša menstruālo ciklu, varat veikt testu jebkurā laikā šajā dienā. Testēšana ar pirmo rīta urīnu nav ieteicama, jo tas ir koncentrēts un var dot maldīgi pozitīvu rezultātu. Testēšanai piemērots laiks ir no plkst. 10.00 līdz plkst. 20.00, un daudzi pētījumi liecina, ka testēšanu vislabāk ir veikt plkst. 12.00. Veiciet testēšanu katru dienu apmēram vienā un tajā pašā laikā. Pirms testēšanas 2 stundas ierobežojiet šķidruma uzņemšanu.

2、 J: Vai var izmantot LH ovulācijas ātrās noteikšanas testu, lai izvairītos no grūtniecības?

A: Nē, šo testu nedrīkst izmantot kā kontracepcijas metodi.

3、 J: Cik precīzs ir LH ovulācijas ātrās noteikšanas tests?

A: Tika veikts klīnisks izvērtējums, salīdzinot rezultātus, kas iegūti, izmantojot LH ovulācijas ātrās noteikšanas testu, un citu komerciāli pieejamu urīna LH testu. Iestādes klīniskajā pētījumā tika iekļauti 300 urīna paraugi. Rezultāti uzrādīja > 99,9% specifiskumu un 99,9% jutību ar kopējo precizitāti 99,9%.

4、 J: Kā jārīkojas, ja kontroles apgabalā nav redzama neviena līnija?

A: Ja pēc 3 minūtēm kontroles apgabalā nav redzama neviena līnija, rezultāts ir nederīgs un testēšana ir jāatkārto ar jaunu testu. Ja problēmu neizdodas novērst, lūdzu, sazinieties ar ražotāju.

5、 J: Esmu veikusi testēšanu vairākas dienas, taču līmenis nepaaugstinās. Kā rīkoties?

A: Tā kā katrai sievietei menstruālā cikla vidū ne vienmēr notiek ovulācija, pirmajās septiņās testēšanas dienās hLH līmeņa paaugstināšanās, iespējams, netiks nekonstatēta. Tas var nozīmēt, ka ovulācija vēl nav notikusi un testēšana jāturpina ar papildu LH testu.

6、 J: Esmu veikusi testēšanu 8 dienas vai ilgāk un joprojām nekonstatēju hLH līmeņa

paaugstināšanos. Kas nav pareizi?

A: Apmēram 90% sieviešu ar regulāru menstruāciju ciklu, kam ir ovulācija, līmeņa paaugstināšanās notiks 8.–10. testēšanas dienā. Pretējā gadījumā tas var nozīmēt, ka šajā mēnesī ovulācija nav notikusi. Ja jums šajā mēnesī ir īss menstruālais cikls, iespējams, ka ovulācija ir notikusi pirms testēšanas sākšanas. Ja šajā mēnesī jums ir garš menstruālais cikls, iespējams, ka ovulācija vēl nav notikusi. Varat turpināt testēšanu nākamajā mēnesī. Neuztraucieties — īss vai garš menstruālais cikls vai cikls bez ovulācijas neliecina par problēmu.

7、 J: Es jau trīs mēnešus esmu veikusi ovulācijas testu, katru mēnesi esmu konstatējusi līmeņa

paaugstināšanos, un tajā dienā vai naktī man ir bijis dzimumakts. Man vēl nav iestājusies

grūtniecība. Kas nav pareizi?

A: Pirmkārt, ir svarīgi atcerēties, ka normāliem, veseliem pāriem grūtniecības iestāšanās var

aizņemt daudzus mēnešus. Ir daudzi faktori, kas var ietekmēt iestāties grūtniecībā, pat ja ir

bijusi iespēja veikt dzimumaktu jūsu visauglīgākajās dienās. Ja pēc vairākiem mēnešiem

jums nav iestājusies grūtniecība, konsultējieties ar savu ārstu vai veselības aprūpes speciālistu.

8、 J: Kas var ietekmēt mana testa rezultātu?

A: Ja jums jau ir grūtniecība, nesen iestājusies grūtniecība vai iestājusies menopauze, var tikt iegūts maldinošs rezultāts. Rezultātus var ietekmēt daži recepšu medikamenti, piemēram, menotropīni, ko lieto injekcijās, un Danazol. Ja jums ir jautājumi par zāļu mijiedarbību, konsultējieties ar ārstu.

9、 J: Vai orālie kontracepcijas līdzekļi ietekmē rezultātu?

A: Pēc tablešu lietošanas jūsu menstruālais cikls var būt neregulārs un var būt nepieciešams laiks, lai notiktu stabilizēšanās. Pirms testa izmantošanas, vēlams sagaidīt divus normālus menstruāciju ciklus.

10、J: Ja ar testu var noteikt manu auglīgāko laiku, kāpēc to nedrīkst izmantot kā kontracepcijas

metodi?

A: Spermatozoīdi var izdzīvot līdz pat 72 stundām, un šajā testā tiek prognozēta hLH līmeņa paaugstināšanās tikai 24–36 stundas iepriekš. Tāpēc, ja notiek dzimumakts, pirms nosakāt līmeņa paaugstināšanos, olšūnu vēl joprojām var apaugļot.

11、J: Cik jutīgs ir LH ovulācijas ātrās noteikšanas tests?

A: LH ovulācijas ātrās noteikšanas tests nosaka cilvēka luteinizētājhormonu (hLH) urīnā

40 mIU/ml vai augstākā koncentrācijā. FSH (1000 mIU/mL), hCG (10 000 mIU/mL) un

TSH (1000 µIU/mL) pievienošana negatīviem (0 mIU/mL hLH) un pozitīviem (40 mIU/mL

hLH) paraugiem neuzrādīja krustenisko reaktivitāti.

12、J: Vai alkohols un bieži lietojami medikamenti ietekmē testu?

A: Nē, taču, ja lietojat hormonālās zāles, jums jākonsultējas ar ārstu. Testa rezultātus var

ietekmēt arī nesena orālo kontracepcijas līdzekļu lietošana, barošana ar krūti vai grūtniecība.

13、J: Cik ilgi ir redzamas līnijas?

A: Lai panāktu labākos rezultātus, testa rādījums jānolasa pēc 3 minūtēm. Pozitīvs (līmeņa paaugstināšanās) rezultāts neizzudīs. Krāsainā(-ās) līnija(-as) var kļūt tumšāka(-as), un pēc vairākām stundām var parādīties tonēts fons. Daži negatīvi rezultāti vēlāk var uzrādīt vāju otru krāsaino līniju, jo no testa līnijas notiek iztvaikošana. Tāpēc nenolasiet rezultātu pēc 10 minūtēm; kad rezultāts nolasīts, izmetiet testu.

14、J: Tagad es izmantoju bazālo ķermeņa temperatūras metodi (Basal Body Temperature, BBT).

Vai šis tests aizstāj BBT?

A: Ātrais LH ovulācijas tests neaizstāj BBT metodi. Bazālās ķermeņa temperatūras maiņa galvenokārt norāda, ka ovulācija jau ir notikusi. LH ovulācijas ātrās noteikšanas tests norāda, ka ovulācija drīz notiks.

15、J: Es saņēmu pozitīvu rezultātu, un šajās auglīgajās dienās man bija dzimumakts, taču

grūtniecība nav iestājusies. Kā rīkoties?

A: Pastāv daudzi faktori, kas var ietekmēt grūtniecību. Grūtniecības iestāšanās priekšnosacījums ir normāls, vesels pāris, un bieži vien pirms grūtniecības iestāšanās testa komplekts jālieto 3–4 mēnešus. Ja grūtniecība neiestājas pēc 3–4 mēnešiem, jums un jūsu partnerim jākonsultējas ar ārstu.

16、J: Man ir pozitīvs rezultāts, un esmu bijusi dzimumattiecībās šajās auglīgajās dienās.

Domāju, ka es varētu būt stāvoklī. Cik drīz es to varu uzzināt?

A: hCG grūtniecības tests var uzrādīt rezultātus, sākot ar pirmo aizkavējušos mēnešreižu dienu.

TESTA REZULTĀTU TABULA

| Tests | Datums | Parauga ņemšanas laiks | Rezultāts |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. diena |  |  |  |
| 2. diena |  |  |  |
| 3. diena |  |  |  |
| 4. diena |  |  |  |
| 5. diena |  |  |  |

BIBLIOGRĀFIJA

1.Elkind-Hirsch, K; Goldzieher, JW; Gibbons, WE and Besch, PK. Obstetrics and Gynecology,67(3): 450-453, 1986

| Simbolu rādītājs |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Skatīt lietošanas instrukcijas |  |  | Testi katrā komplektā |  |  | Ražotājs |
|  | Tikai in vitro diagnostikas nolūkos |  |  | Lietot līdz |  |  | Nelietot atkārtoti |
|  | Uzglabāt 2–30 °C temperatūrā |  |  | Partijas numurs |  |  | Kataloga numurs |
|  | Nelietot, ja iepakojums ir bojāta |  |  |  |  |  |  |

| Numurs: | 14601464900 |
| --- | --- |
| Pārskatīšanas datums: | 2023-03-28 |