# Paaugstinātas jutības ātrā hCG grūtniecības testa strīpiņa (urīns)

Iepakojuma lietošanas instrukcija

paštestēšanai

| REF FHC-U101H | Latviešu valodā |
| --- | --- |

PAREDZĒTAIS LIETOJUMS

Paaugstinātas jutības ātrā hCG grūtniecības testa strīpiņa (urīns) ir ātrs hromatogrāfisks imūntests cilvēka horiona gonadotropīna (hCG) kvalitatīvai noteikšanai cilvēka urīnā, lai palīdzētu noteikt grūtniecību tās agrīnajā periodā.

hCG TESTA DARBĪBAS PRINCIPS

Paaugstinātas jutības hCG grūtniecības testa strīpiņa ir ātras darbības laterālās plūsmas imūntests cilvēka horiona gonadotropīna (hCG) kvalitatīvai noteikšanai urīnā, lai palīdzētu noteikt grūtniecību. Testā tiek izmantota antivielu kombinācija, tostarp monoklonālā hCG antiviela, lai selektīvi noteiktu paaugstinātu hCG līmeni. Testu veic, ievietojot testu urīnā un iegūstot rezultātu no krāsainajām līnijām

REAĢENTI

Testā ir anti-hCG daļiņas un anti-hCG, kas pārklātas ar membrānu.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Pirms testa veikšanas izlasiet visu šajā iepakojuma instrukcijā ietverto informāciju.

Nelietojiet pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz folijas maisiņa.

Uzglabājiet sausā vietā 2–30 °C (35,6–86 °F) temperatūrā. Nesasaldēt.

Nelietojiet, ja maisiņš ir saplēsts vai bojāts.

Glabājiet bērniem nepieejamā vietā.

In vitro diagnostikas medicīnas ierīce. Nav paredzēts iekšķīgai lietošanai.

Atveriet testa folijas maisiņu tieši pirms testa sākšanas.

No izmantotā testa jāatbrīvojas saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

GLABĀŠANA UN STABILITĀTE

Komplektu var uzglabāt istabas temperatūrā vai ledusskapī (2–30 °C). Atveriet maisiņu tikai tad, kad veiksiet testu. NESASALDĒT. Nelietojiet pēc derīguma termiņa beigām.

PARAUGU SAVĀKŠANA UN SAGATAVOŠANA

Urīna paraugs jāsavāc tīrā un sausā traukā. Ieteicams izmantot pirmo urīna paraugu no rīta, jo tas parasti satur lielāko hCG koncentrāciju; taču var arī izmantot urīna paraugus, kas savākti jebkurā dienas laikā. Paraugi, kuros redzamas daļiņas, ir jācentrifugē, jāfiltrē vai jāļauj nogulsnēties, lai iegūtu skaidrus paraugus testēšanai.

Ja urīna paraugu nevar uzreiz noteikt, tas pirms testēšanas jāuzglabā 2–8 °C temperatūrā līdz 48 stundām. Ilgstošai uzglabāšanai paraugus var sasaldēt un uzglabāt temperatūrā līdz -20 °C. Sasaldēti paraugi pirms testēšanas jāatkausē un jāsamaisa.

IEKĻAUTIE MATERIALI

- Testa strīpiņa	• Lietošanas instrukcija

NEPIECIEŠAMIE MATERIĀLI, KAS NAV IEKĻAUTI

- Taimeris	• Parauga savākšanas trauks

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Pirms testa veikšanas ļaujiet testam un paraugam sasniegt istabas temperatūru (15–30 °C).

- Pirms maisiņa atvēršanas paturiet to istabas temperatūrā. Izņemiet testa strīpiņu no noslēgtā maisiņa un izmantojiet vienas stundas laikā.

- Ievietojiet testa strīpiņu urīnā. (Piezīme. Urīna paraugs nedrīkst pārsniegt testa maksimuma līniju).

- Pēc 15 sekundēm izņemiet no urīna parauga testa strīpiņu; nekavējoties ieslēdziet taimeri.

- Nolasiet rezultātu pēc 3 minūtēm; nevērtējiet rezultātus pēc 10 minūtēm.

REZULTĀTU NOLASĪŠANA

POZITĪVS. Parādās divas krāsainas līnijas. Vienai krāsainajai līnijai jābūt kontroles līnijas apgabalā (C), bet otrai krāsainajai līnijai — testa līnijas apgabalā (T). Viena līnija var būt gaišāka par otru; tām nav jābūt vienādām. Tas nozīmē, ka visticamāk esat stāvoklī.

NEGATĪVS. Kontroles līnijas apgabalā (C) parādās viena krāsaina līnija. Testa līnijas apgabalā (T) līnija nav redzama. Tas nozīmē, ka neesat stāvoklī.

NEDERĪGS. Rezultāts nav derīgs, ja kontroles līnijas apgabalā neparādās krāsaina līnija (C), pat ja testa līnijas apgabalā (T) līnija ir redzama. Jums jāatkārto tests ar jaunu testa komplektu.

KVALITĀTES KONTROLE

Testā ir iekļauta procedūras kontrole. Krāsainu līniju, kas parādās kontroles līnijas apgabalā (C), uzskata par iekšējo procedūras kontroli. Tā apstiprina pietiekamu parauga apjomu, adekvātu membrānas uzsūkšanu un pareizu procedūras metodi.

IEROBEŽOJUMI

Pastāv iespēja, ka šis testa strīpiņa var uzrādīt nepareizus rezultātus. Pirms jebkādu medicīnisku lēmumu pieņemšanas konsultējieties ar ārstu.

## Zāles, kas satur hCG (piemēram, Pregnyl, Profasi, Pergonal, APL), var uzrādīt aplami pozitīvu rezultātu. Spirtam, perorāliem kontracepcijas līdzekļiem, pretsāpju līdzekļiem, antibiotikām vai hormonu terapijas līdzekļiem, kas nesatur hCG, nevajadzētu ietekmēt testa rezultātus.

## Ļoti atšķaidīti urīna paraugi, par ko liecina zems blīvums, nedrīkst saturēt hCG klātesošā līmenī. Ja joprojām pastāv aizdomas par grūtniecību, 48 stundas vēlāk jāpaņem un jāpārbauda pirmais urīna paraugs no rīta.

## Ļoti zems hCG līmenis (mazāk nekā 50 mlU/mL) urīna paraugos ir neilgi pēc implantācijas. Taču, tā kā nozīmīgs skaits grūtniecību pirmajā trimestrī tiek pārtraukts dabisku iemeslu dēļ, 1 testa rezultāts, kas ir vāji pozitīvs, jāapstiprina, veicot atkārtotu pārbaudi ar pirmo urīna paraugu no rīta, kas paņemts 48 stundas vēlāk pēc pirmās testēšanas.

## Šis tests var uzrādīt aplami pozitīvus rezultātus. Vairākas saslimšanas, izņemot grūtniecību, tostarp trofoblastika slimība un konkrētas netrofoblastiskas neoplazmas, tostarp sēklinieku audzēji, priekšdziedzera vēzis, krūts vēzis un plaušu vēzis, izraisa paaugstinātu hCG līmeni.2,3 Tādēļ hCG klātbūtni urīnā nevajadzētu lietot grūtniecības diagnosticēšanai, ja šie stāvokļi netiek izslēgti.

## Šis tests var uzrādīt aplami negatīvus rezultātus. Aplami negatīvi rezultāti var rasties, ja hCG līmenis ir zemāks par testa jutības līmeni. Ja joprojām pastāv aizdomas par grūtniecību, 48 stundas vēlāk jāpaņem un jāpārbauda vēlreiz pirmais urīna paraugs no rīta. Ja pastāv aizdomas par grūtniecību un testa rezultāti joprojām ir negatīvi, sazinieties ar ārstu, lai saņemtu informāciju par turpmāku diagnostiku.

## Šis tests nodrošina neprecīzu grūtniecības diagnozi. Apstiprinātu grūtniecības diagnozi ārsts drīkst noteikt tikai pēc tam, kad ir izvērtētas visi klīniskie un laboratoriskie rādītāji.

PAPILDINFORMĀCIJA

## Kāds ir testa strīpiņas darbības princips?

## Paaugstinātas jutības ātrā hCG grūtniecības testa strīpiņa nosaka hormonu urīnā, ko organisms iegūst grūtniecības laikā (hCG — cilvēka horiongonadotropīns). Grūtniecības laikā hCG daudzums palielinās.

## Cik drīz pēc tam, kad radušās aizdomas par grūtniecības iestāšanos, drīkst veikt testu?

## Tests ir paredzēts, lai noteiktu hCG jau 6 dienas pirms menstruāciju kavēšanās (5 dienas pirms paredzētās menstruācijas). Jūs varat veikt testu jebkurā diennakts laikā; taču, ja esat grūtniece, pirmais rīta urīns ir viskoncentrētākais un satur visvairāk grūtniecības hormona.

## Vai tests ir jāveic ar pirmo rīta urīna paraugu?

## Lai gan testu drīkst veikt jebkurā diennakts laikā, pirmais rīta urīna paraugs parasti ir viskoncentrētākais un tajā būs visvairāk hCG.

## Cik precīzs ir tests?

## Tika veikts klīniskais izvērtējums, salīdzinot rezultātus, kas iegūti, izmantojot paaugstinātas jutības ātrā hCG grūtniecības testa strīpiņu ar citu komerciāli pieejamu hCG urīna testu. Klīniskajā pētījumā tika iekļauti 608 urīna paraugi: abos testos tika konstatēts 231 pozitīvs rezultāts un 377 negatīvi rezultāti. Salīdzinot ar citu hCG urīna testu, rezultāti uzrādīja > 99% kopējo precizitāti attiecībā pret paaugstinātas jutības ātrā hCG grūtniecības testa strīpiņu.

## Cik jutīgs ir tests?

## Paaugstinātas jutības ātrā hCG grūtniecības testa strīpiņa nosaka hCG urīnā 10 mlU/ml vai lielākā koncentrācijā. Tests ir standartizēts saskaņā ar PVO starptautisko standartu. LH (300 mlU/mL), FSH (1000 mlU/mL) un TSH (1000 µlU/mL) pievienošana negatīviem (0 mlU/mL hCG) un pozitīviem (10 mlU/mL hCG) paraugiem neuzrādīja krustenisku reaktivitāti.

## Kā rīkoties, ja rezultāts liecina par grūtniecību?

## Tas nozīmē, ka urīnā ir hCG un, iespējams, iestājusies grūtniecība. Vērsieties pie ārsta, lai pārliecinātos, vai ir iestājusies grūtniecība, un pārrunājiet veicamās darbības.

## Kā noskaidrot, vai tests tika veikts pareizi?

## Krāsainas līnijas parādīšanās kontroles līnijas apgabalā (C) norāda, ka testa procedūra ir veikta pareizi un ir absorbēts pareizais urīna daudzums.

## Kā rīkoties, ja rezultāts liecina, ka grūtniecība nav iestājusies?

## Tas nozīmē, ka urīnā nav konstatēts hCG un, iespējams, nav iestājusies grūtniecība. Ja jums nesākās menstruācijas nedēļas laikā pēc to regulārā cikla, atkārtojiet pārbaudi ar jaunu testu. Ja pēc testa atkārtotas veikšanas iegūstat to pašu rezultātu un joprojām nav menstruācijas, apmeklējiet ārstu.

BIBLIOGRĀFIJA

- Steier JA, P Bergsjo, OL Myking Human chorionic gonadotropin in maternal plasma after induced abortion, spontaneous abortion and removed ectopic pregnancy, Obstet Gynecol. 1984; 64(3): 391-394

- Dawood MY, BB Saxena, R Landesman Human chorionic gonadotropin and its subunits in hydatidiform mole and choriocarcinoma, Obstet. Gynecol. 1977; 50(2): 172-181

- Braunstein GD, JL Vaitukaitis, PP Carbone, GT Ross Ectopic production of human chorionic gonadotropin by neoplasms”, Ann. Intern Med. 1973; 78(1): 39-45

| Simbolu rādītājs |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uzmanību |  |  | Testi katrā komplektā |  |  | Pilnvarotais pārstāvis ES |
|  | Tikai in vitro diagnostikas nolūkos |  |  | Lietot līdz |  |  | Nelietot atkārtoti |
|  | Uzglabāt 2–30 °C temperatūrā |  |  | Partijas numurs |  |  | Kataloga numurs |
|  | Nelietot, ja iepakojums ir bojāts |  |  | Iepazīstieties ar lietošanas instrukcijām |  |  | Ražotājs |

Numurs：14603277700

Spēkā no: 2025-09-26