RapidForTM kalprotektīna testa komplekts Atsauces numurs: VMD115

Modelis: VMD115TD

Profesionālai lietošanai

Paredzētais lietojums

RapidFor™ kalprotektīna testa komplekts ir ātrs hromatogrāfiskais imūntests kalprotektīna kvalitatīvai noteikšanai fekālijās. Šis komplekts ir paredzēts izmantošanai kā palīglīdzeklis kalprotektīna skrīningam fekālijās.

KOPSAVILKUMS

Kalprotektīns ir neitrofīlu citosoliskais proteīns ar antibakteriālām īpašībām, kas zarnu iekaisuma gadījumā ir paaugstinātā koncentrācijā fekālijās. Proteīna stabilitāte pret sadalīšanos nodrošina tā stabilitāti izkārnījumos līdz 7 dienām istabas temperatūrā, padarot to par ideālu analīti. Kalprotektīns tiek izdalīts leikocītu aktivācijas rezultātā, palielinot tā līmeni plazmā, smadzeņu šķidrumā, sinoviālajā šķidrumā, urīnā vai izkārnījumos attiecīgo orgānu slimības rezultātā. Kalprotektīns inhibē cinka atkarīgās enzīmu sistēmas, kā rezultātā nogalina mikrobus un izraisa apoptozi normālās un vēža šūnās. Kalcija klātbūtnē kalprotektīns ir ievērojami izturīgs pret proteolītisko degradāciju, tāpēc tas ir stabils fekālijās, kas tiek uzglabāti istabas temperatūrā 7 dienas.

Tas ir neinvazīvs zarnu iekaisuma marķieris (piemēram, čūlainā kolīta (UC) un Krona slimības (CD) gadījumā).

PROCEDŪRAS PRINCIPI

RapidFor™ kalprotektīna testa komplekts ir kvalitatīvs membrānas strēmeles imūnoanalīzes tests kalprotektīna noteikšanai fekālijās. Šajā testā antiviela ir imobilizēta testa (T) līnijā. Pēc parauga ievietošanas parauga iedobē tas reaģē ar antivielu pārklātām daļiņām, kas uzklātas uz parauga spilventiņa. Šis maisījums hromatogrāfiski migrē pa testa strīpas garumu un mijiedarbojas ar imobilizēto antivielu. Ja paraugs satur antigēnu, testa līnijas zonā parādās krāsaina līnija, kas norāda uz pozitīvu rezultātu. Testa līnijas neesamība liecina par negatīvu rezultātu. Lai nodrošinātu procedūras kontroli, kontroles līnijas zonā vienmēr parādās krāsaina līnija, kas norāda, ka ir pievienots pareizs parauga tilpums un ir notikusi membrānas absorbcija.

Sastāvs

Tests satur membrānas strēmeli, kuras testa līnija ir pārklāta ar anti-kalprotektīna antivielām, bet kontroles līnija – ar kazas anti-peles antivielām. Krāsvielas spilventiņš satur koloidālā zelta daļiņas, kas savienotas ar anti-kalprotektīna antivielām.

REAĢENTI UN IEKĻAUTIE MATERIĀLI

| KOMPONENTS | 20 testi/kaste |
| --- | --- |
| Testa ierīce | 20 x testa kasetes |
| Parauga atšķaidītājs | 20 x parauga buferšķīdumi (1,5 ml) |
| Iepakojuma lietošanas instrukcija | 1 lietošanas instrukcija |

Nepieciešamie materiāli, kas nav iekļauti komplektā

- Taimeris

- Parauga savākšanas trauks

UZGLABĀŠANA UN STABILITĀTE

- Uzglabāt iepakojumā, kas ir hermētiski noslēgts maisiņā, temperatūrā 2–30 °C un relatīvā mitrumā 40–60 %. Komplekts ir stabils līdz marķējumā norādītajam derīguma termiņam.

- Pēc maisiņa atvēršanas, tests jāizmanto vienas stundas laikā. Ilgstoša atrašanās karstā un mitrā vidē izraisa produkta kvalitātes pasliktināšanos.

- Partijas numurs un derīguma termiņš ir norādīts uz iepakojuma.

BRĪDINĀJUMI UN PIESARDZĪBA

- Tikai profesionālai in vitro diagnostikai. Nelietot pēc derīguma termiņa beigām.

- Neēst, nedzert un nesmēķēt telpās, kur tiek apstrādāti paraugi un komplekti.

- Rīkojieties ar visiem paraugiem tā, it kā tie saturētu infekcijas izraisītājus.

- Visās procedūrās ievērojiet noteiktos piesardzības pasākumus pret mikrobioloģiskajiem apdraudējumiem un ievērojiet standarta procedūras paraugu pareizai iznīcināšanai.

- Paraugu analīzes laikā izmantojiet aizsargapģērbu, piemēram, laboratorijas halātus, vienreizlietojamas cimdiņas un acu aizsardzības līdzekļus.

- Ievērojiet standarta bioloģiskās drošības vadlīnijas par potenciāli infekciozu materiālu apstrādi un iznīcināšanu.

- Mitrums un temperatūra var nelabvēlīgi ietekmēt rezultātus.

TESTA VEIKŠANAS PROCEDŪRA

Pirms testa veikšanas, ļaujiet testam, paraugam, buferšķīdumam un/vai kontrolēm sasniegt istabas temperatūru (2–30 °C).

- Fekālo paraugu savākšanai:

Savāciet pietiekamu daudzumu fekāliju (1–2 ml vai 1–2 g) tīrā, sausā parauga traukā, lai iegūtu maksimālo antigēna daudzumu (ja tas ir klāt). Lai iegūtu vislabākos rezultātus, tests jāveic 6 stundu laikā pēc parauga savākšanas. Ja tests netiek veikts 6 stundu laikā, paraugu var uzglabāt 2–8 °C temperatūrā līdz 3 dienām. Ilgtermiņa uzglabāšanai paraugi jāuzglabā zem -20 °C temperatūras.

- Fekālo paraugu apstrāde  (skatīt 1. attēlu):

  - Cietiem paraugiem:

Atveriet parauga buferšķīduma mēģenes vāciņu. Izmantojot pievienoto parauga savākšanas aplikatoru, nejauši ieduriet vismaz trīs dažādās fekāliju parauga vietās, lai savāktu aptuveni 50 mg fekāļiju (kas atbilst 1/4 zirņa). Nelietojiet karoti fekāliju parauga paņemšanai.

  - Šķidriem paraugiem:

| Nepietiekami | Pietiekami | Pārāk daudz |
| --- | --- | --- |

Turiet parauga buferšķīduma mēģeni vertikāli, uzsūciet šķidro fekāļiju paraugu un pēc tam iepiliniet 2 pilienus (aptuveni 80 μL) parauga buferšķīduma.

- Ievietojiet parauga savākšanas aplikatoru mēģenē, kas satur parauga buferšķīdumu. (Skatīt 2. attēlu)

- Lai paraugu izšķīdinātu buferšķīdumā, aplikatoru pagrieziet šķīdumā 15 reizes. (Skatīt 3. attēlu)

- Kad paraugs un šķīdinātājs ir rūpīgi sajaukti, nospiediet aplikatoru, lai cieši aizvērtu mēģeni.

Piezīme: Pagaidiet 2 minūtes, lai paraugs nogulsnētos buferšķīdumā. (Skatīt 4. attēlu)

Testa  veikšanas procedūra

PIEZĪME: Pirms atvēršanas iepakojumu atļaujiet sasilt līdz istabas temperatūrai.

PIEZĪME: Neatveriet iepakojumu, kamēr neesat gatavs testam, un ieteicams vienreizējās lietošanas testu izmantot 15 minūšu laikā zemā gaisa mitrumā (RH≤70%).

PIEZĪME: Labākos rezultātus iegūst, ja testu veic tūlīt pēc folijas iepakojuma atvēršanas.

- Izņemiet testa kaseti no folijas maisiņa.

- Turiet parauga atšķaidītāja mēģeni vertikāli un atveriet parauga savākšanas mēģenes vāciņu. (Skatīt 5. attēlu)

- Apgrieziet parauga buferšķīduma mēģeni un iepiliet

tieši 3 pilnus pilienus ekstrahētā parauga kasetes iedobē (S), pēc tam ieslēdziet  taimeri. (Skatīt 6. attēlu)

PIEZĪME: Izvairieties no gaisa burbuļiem parauga iedobē (S).

- Rezultātus nolasiet 15 minūtes pēc parauga pievienošanas – parauga   buferšķīduma   maisījums   uz      testa   kasete. Rezultātus nelasiet pēc 20 minūtēm.

PIEZĪME: Ja paraugs nemigrē pāri testa kasetei (sīkdaļiņu klātbūtnes dēļ), centrifugējiet ekstrahēto paraugu buferšķīduma mēģenē. Savāciet 80 μL supernatantu un ielejiet to parauga iedobē (S) jaunā testa kasetē.

Atkārtojiet procedūru, ievērojot iepriekš minētos norādījumus.

| FECES |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| x15 MIX |  |
| 3 | 4 |
| ATVĒRTS |  |
| 5 | 6 |

TESTA REZULTĀTU INTERPRETĀCIJA

Pozitīvs: parādās gan purpursarkana testa josla, gan purpursarkana kontroles josla.

Negatīvs: parādās tikai violeta kontroles josla. Testa joslas neesamība norāda uz negatīvu rezultātu.

Nederīgs: neatkarīgi no testa rezultāta, kontroles zonā vienmēr jābūt violeta krāsas kontroles joslai. Ja kontroles josla nav redzama, tests tiek uzskatīts par nederīgu. Atkārtojiet testu, izmantojot jaunu testa kaseti.

Pozitīvs	Negatīvs	Nederīgs

KVALITĀTES KONTROLE

Testā ir iekļauta procedūras kontrole. Krāsaina līnija, kas parādās kontroles zonā (C), tiek uzskatīta par iekšējo procedūras kontroli. Tā apstiprina pietiekamu parauga apjomu, atbilstošu membrānas uzsūkšanos un pareizu procedūras tehniku. Kontroles standarti nav iekļauti šajā komplektā. Tomēr, kā laba laboratorijas praksē, ir ieteicams pārbaudīt pozitīvās un negatīvās kontroles, lai apstiprinātu testa procedūru un pārbaudītu testa pareizu darbību.

DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

- Detektēšanas robeža

Testa robežvērtība ir 50 µg/g.

IEROBEŽOJUMI

- Kalprotektīna testa komplekts ir paredzēts tikai in vitro diagnostikai. Tests ir paredzēts tikai kalprotektīna noteikšanai cilvēka fekālijās. Ar šo kvalitatīvo testu nevar noteikt ne kalprotektīna kvantitatīvo vērtību, ne pieauguma ātrumu.

- Tāpat kā visiem diagnostiskajiem testiem, visi rezultāti jāinterpretē kopā ar citu klīnisko informāciju, kas ir pieejama ārstam.

- Ja testa rezultāts ir negatīvs, bet klīniskie simptomi saglabājas, ieteicams veikt papildus testus, izmantojot citas klīniskās metodes.

LIETOJAMIE SIMBOLI

|  | Komplektā iekļautais materiāls |  | Mēģene |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Testa karte |  | Lietošanas instrukcija |
|  | Izlasiet lietošanas instrukciju |  | Derīguma termiņš |
|  | Uzglabāt 2℃ ~ 30 |  | Ražotājs |
|  | Glabāt sausā vietā |  | Ražošanas datums |
|  | Partijas numurs |  | Nelietot atkārtoti |
|  | Parauga buferšķīdums |  | Atsauces numurs |
|  | Glabāt no saules stariem |  | Testi vienā komplektā |
|  | In vitro diagnostiskas medicīnas ierīce |  | Nelietot, ja iepakojums ir bojāts |
| %6 %40 | Uzglabāt 40%–%60 mitrumā |  |  |
|  | Šis produkts atbilst Direktīvas 98/79/EK par in vitro diagnostikas medicīnas ierīcēm |  |  |

Vitrosens Biotechnology Inc. Adrese: Nr. 17/A, Sehit Street, Serifali District, Stambula, 34775, Tālrunis: 0(216) 784 41 01

E-pasts:info@vitrosens.com Tīmeklis: www.vitrosens.com Izdošanas datums: 28.07.2025